OPTICA (datos)

PROCEDIMIENTO NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO GENERAL |  |
| --- | --- |
| CODIGO: PN/PG/005/01 |  |
| Página 1 de 9 | Fecha de aprobación: |

IDENTIFICACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INDICE

1.- OBJETIVO

2.- RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN O ALCANCE

3.- DEFINICIONES

4.- DESCRIPCIÓN

5.- REGISTROS

| Redactado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |

| Elaboración de los PNTs | CODIGO: PN/PG/005/01 |
| --- | --- |
|  | Página 2 de 9 |

1.- OBJETIVO

Describir el conjunto de operaciones a realizar para identificar, mantener y conservar en estado de óptimo funcionamiento y limpieza el equipamiento del EO.

2.- RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

La responsabilidad de aplicación y alcance de este procedimiento recaerá en el D.T.O-O, que será el encargado de realizar un plan detallado de identificación, limpieza y mantenimiento del Equipamiento, además será el responsable de identificar al personal interno o externo responsable de la ejecución del mismo.

3.- DEFINICIONES

La Identificación, Limpieza y Mantenimiento de Equipos, consiste en el conjunto de operaciones que han de llevarse a cabo, sobre el equipamiento de un EO, para garantizar su correcto funcionamiento.

| Elaboración de los PNTs | CODIGO: PN/PG/005/01 |
| --- | --- |
|  | Página 3 de 9 |

4.- DESCRIPCIÓN

El D.T.O-O es el encargado de garantizar en un EO que todos los equipos están en perfecto estado de identificación, mantenimiento y limpieza.

Todos los equipos estarán identificados con una pegatina que contendrá un código (Ver registro Etiqueta Identificación Equipo).

Dicho código estará compuesto por dos letras, dependiendo de que equipo se trate. Las letras están relacionadas a bajo junto a cada instrumento, posteriormente le seguirán 2 dígitos. Dichos dígitos empezarán por el 01 y así correlativamente en caso de existir más de uno.

Ej.- LH-03.- Sería la LAMPARA DE HENDIDURA número tres.

De forma general, la limpieza de las lentes de los instrumentos ópticos se hará con alcohol u otro producto recomendado por el fabricante. Las superficies metálicas o de plástico, con un paño húmedo o producto específico.

Todos los equipos serán sometidos durante el día a las limpiezas que el personal que los utiliza considere necesario.

4.1 LAMPARA DE HENDIDURA (LH): Instrumento óptico destinado a observar microscópicamente las estructuras anteriores del ojo, es indispensable en la adaptación de lentes de contacto. Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán por el personal de gabinete.

*Trimestralmente se realizará.-

- Limpieza de las zonas de apoyo del paciente.

- Comprobación del correcto desplazamiento del instrumento en todas las direcciones.

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Comprobación del revolver de aumentos.

### *Anualmente.-

- Limpieza de las lentes.

(NO PRECISA SER CALIBRADO).

4.2 QUERATOMETRO (QM): Instrumento óptico destinado a medir los radios cornéales. . Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizará por el personal de gabinete.

*Trimestralmente se realizará.-

- Limpieza de las zonas de apoyo del paciente.

- Comprobación del correcto desplazamiento del instrumento en todas las direcciones.

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

| Elaboración de los PNTs | CODIGO: PN/PG/005/01 |
| --- | --- |
|  | Página 4 de 9 |

### *Anualmente.-

- Limpieza de las lentes.

- Mediante el instrumento control que proporciona el fabricante junto al equipo se procederá a comprobar la coincidencia de medidas con los valores de las mismas. En caso de no coincidir se llamará al fabricante para que lo ajuste.

(NO PRECISA SER CALIBRADO

4.3 REFRACTÓMETRO (RM): Instrumento óptico utilizado para medir el estado refractivo del ojo. . Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizará por el personal de gabinete.

*mensualmente se realizará.-

- Limpieza de las zonas de apoyo del paciente.

- Comprobación del correcto desplazamiento del instrumento en todas las direcciones.

### *Anualmente.-

- Limpieza de las lentes.

(NO PRECISA SER CALIBRADO

4.4 RETINOSCOPIO (RC): Instrumento óptico utilizado para determinar objetivamente el estado refractivo del ojo. . Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizará por el personal de gabinete.

*Trimestralmente se realizará.-

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

### *Anualmente.-

- Limpieza de las lentes.

(NO PRECISA SER CALIBRADO

4.5 OPTOTIPO DE PROYECCIÓN (OP): Aparato destinado a reflejar sobre una pantalla test o símbolos homologados que permiten medir objetivamente la agudeza visual. . Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán por el personal de gabinete.

*Trimestralmente se realizará.-

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

### *Anualmente.-

- Limpieza de las lentes.

(NO PRECISA SER CALIBRADO

| Elaboración de los PNTs | CODIGO: PN/PG/005/01 |
| --- | --- |
|  | Página 5 de 9 |

4.6 CAJA DE PRUEBAS (CP): Conjunto de Lentes y accesorios empleados para la graduación. . Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizará por el personal de gabinete.

*mensualmente se realizará.-

- Limpieza de lentes y accesorios.

### *Anualmente.-

- Limpieza de la montura de prueba.

(NO PRECISA SER CALIBRADO

4.7 FRONTOFOCOMETRO (FF): Instrumento óptico utilizado para medir la potencia, dirección de los ejes astigmáticos y centro óptico de las lentes oftálmicas. . Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizará por el personal de taller, mientras que la verificación podrá ser efectuada por personal externo o por el D.T.O-O.

*Trimestralmente se realizará.-

- Comprobación del correcto desplazamiento del instrumento.

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Comprobación del sistema de marcado.

### *Anualmente.-

- Se procederá a su Verificación. Podrá ser realizada externamente o internamente :

- Si es externa será efectuada por el fabricante o distribuidor del equipo. Una vez efectuada nos deberá dejar un informe.

- Dicha copia será archivada por el D.T.O-O junto a la ficha de Equipo.

- Si es interna será efectuada por el D.T.O-O

  - El D.T.O-O tomará al azar una lente ensobrada de alguno de los encargos que se estén efectuando. Comprobará que dicha lente pertenezca a un proveedor certificado con alguna norma de calidad ISO 9000.

  - El sobre de dicha lente refleja dos valores el valor nominal y el valor real.

  - Se medirá la lente con nuestro equipo y se comprobará que no difiere en + 0.12 Dp si el valor real de la misma no supera las 9 Dp. En caso de que el valor real especificado de la lente utilizada sea superior a 9.25 Dp se comprobará que no difiere en + 0.25 Dp. Si el instrumento esta dentro de estos rangos es apto, y se archivara junto a la ficha de Equipo el sobre de la lente utilizada (firmado y fechado por el D.T.O-O) y una copia del certificado ISO del proveedor. En caso de no ser apto se enviara al fabricante o distribuidor del equipo para que proceda a su ajuste.

  - Una vez devuelto se repetirá el proceso para comprobar que el equipo es apto.

| Elaboración de los PNTs | CODIGO: PN/PG/005/01 |
| --- | --- |
|  | Página 6 de 9 |

4.8 BISELADORA (BI): Instrumento mecánico destinado a dar forma a los cristales para adaptarlos a una montura. Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán por el personal de taller.

*mensualmente se realizará.-

- Limpieza de muelas.

### *Anualmente.-

- Comprobación del sistema eléctrico.

(NO PRECISA SER CALIBRADO

4.9 BANCO DE TALLER (BT): Lugar y utensilios empleados para el ajuste de las gafas y retoque del tallado y montaje. Este integra: centrador, ventilete u horno de arena y utillaje compuesto por pequeñas herramientas. . Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán por el personal de taller.

### *Anualmente.-

- Comprobación del sistema eléctrico.

(NO PRECISA SER CALIBRADO

Si durante cualquier operación de Mantenimiento o en el desarrollo de las tareas diarias se detectase cualquier anomalía se comunicará al D.T.O-O . Quedando recogida la incidencia en el Registro FICHA DE EQUIPO.

5.- REGISTRO

El D.T.O-O mantendrá una relación actualizada de todos los equipos existentes en el EO.(REGISTRO LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS)

Además mantendrá una ficha actualizada e individual para cada uno de los equipos .(REGISTRO FICHA DE EQUIPO).

| Elaboración de los PNTs | CODIGO: PN/PG/005/01 |
| --- | --- |
|  | Página 7 de 9 |

- REGISTRO LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

| EQUIPO | CODIGO | FECHA DE COMPRA | SUMINISTRADOR | Telf. | BAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- EQUIPO.- Se anotará el nombre del equipo.

- CODIGO.- Se anotará el código interno que se le asigna.

- FECHA DE COMPRA.- Se anotará la fecha de adquisición del mismo. Junto al registro se adjuntará una copia de la factura de compra.

- SUMINISTRADOR.- Se anotará el nombre de la empresa que nos ha proporcionado el equipo.

- Telf.- Se anotará el Teléfono de contacto del Suministrador.

- BAJA.- Se anotará la fecha en la que se da de baja el equipo.

Este registro será cumplimentado y archivado por el D.T.O-O . El tiempo de Archivo será hasta el cese de la actividad.

| Elaboración de los PNTs | CODIGO: PN/PG/005/01 |
| --- | --- |
|  | Página 8 de 9 |

- REGISTRO ETIQUETA IDENTIFICACIÓN EQUIPO

_ _ -_ _

- Todos los equipos del EO, serán etiquetados por el D.T.O-O, con una pegatina blanca y rectangular. Donde se le asignará al equipo el código interno del EO.

- Dicha pegatina permanecerá en el equipo durante la vida del mismo.

| Elaboración de los PNTs | CODIGO: PN/PG/005/01 |
| --- | --- |
|  | Página 9 de 9 |

REGISTRO FICHA DE EQUIPO

CODIGO___________________

| #### Fecha | Responsable | Incidencia | Tipo de Operación | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- CODIGO.- Se anotará el código interno y unívoco que se le asigna al equipo.

- Fecha.- Se anotará la fecha en la que se realiza la Operación.

- Responsable – Firma de la persona que lo realiza.

- Incidencia.- Se anotará cualquier incidencia que se observe durante el proceso de mantenimiento, verificación, o durante el trabajo diario.

- Tipo de Operación.- Se anotará la actuación que proceda (puesta a punto, revisión de garantía, limpieza, reparación,....).

- Aceptación.-Se anotará la fecha y la firma del D.T.O-O  que indicará que tras efectuar una operación el equipo es apto, en el caso de los Frontos anotará el valor obtenido al medir la lente.

Este registro permanecerá junto a la máquina desde el mismo momento que este se pone en funcionamiento. Destruyéndose en el momento que el equipo es dado de baja por el D.T.O-O.