# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE CONTROL |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO : PN/PC/010/01 |  |
| ## Página 1 de 4 | Fecha de aprobación : |

###### PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O

###### ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE GAFA GRADUADA

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |

| ###### Elaboración de los PNTS | #### CÓDIGO : PN/PC/010/01 |
| --- | --- |
|  | #### Página 2 de 4 |

1.OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para el montaje o adaptación individualizada de la gafa graduada, en cuanto producto sanitario óptico que, de forma habitual, se dispensa en los establecimientos de óptica.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

La Responsabilidad de este Procedimiento recaerá en todo el personal del EO cualificado como personal de Taller.

3. DEFINICIONES

3.1 Gafa graduada: Conjunto de montura y lente oftálmico, cuya finalidad es la compensación o corrección de defectos o insuficiencias visuales.

3.2 Montura: Producto destinado a sujetar los lentes oftálmicos

3.3 Lente oftálmico: El utilizado para compensar o corregir los errores refractivos del ojo.

Existen varios materiales: minerales y orgánicos. Ambos tipos pueden ser de distintos índices de refracción (a mayor índice de refracción, menor espesor), pueden dotarse de distintos tratamientos y filtros, destinados a mejorar la visión y la comodidad del usuario [antirreflejantes; de distintas capas; los orgánicos pueden dotarse de una superficie para endurecerlos; filtros de color de distintas tonalidades, desde porcentajes pequeños hasta llegar a grandes absorciones de luz (lentes solares oftálmicas), también pueden dotarse de filtros ultravioletas, U.V. y otros filtros especiales selectivos para una determinada longitud de onda, pueden ser polarizados, antichoque, etc.]

También pueden ser, por su diseño:

- monofocales: corrección sólo de lejos, intermedia o cerca

- bifocales: dos distancias en la misma lente

- multifocales: lejos, cerca y distancias intermedias entre lejos y cerca, debido a la modulación de la graduación para cerca (adición)

| ###### Elaboración de los PNTS | #### CÓDIGO : PN/PC/010/01 |
| --- | --- |
|  | #### Página 3 de 4 |

# 4. DESCRIPCIÓN

4.1 El MONTAJE se realizará en la zona de Taller en el propio EO o a través de contrato de Montaje en un Taller Externo.

En el caso de MONTARSE en el EO:

4.1.1 se comprobará la graduación en el Frontofocómetro y contrastación de los tratamientos pedidos (Ficha o Encargo del paciente) a los recibidos.

4.1.2 se cortarán (biselarán) los lentes oftálmicos, previamente centrados, atendiendo a:

4.1.2.1 a) Distancia interpupilar: distancia entre los centros de las pupilas (D.I.).

(Se medirá con el pupilómetro o regla).

4.1.2.2 b) Distancia naso pupilar dcha.: distancia de la pupila derecha al centro de la raíz nasal (NPdcha)

4.1.2.3 c) Distancia naso pupilar izda.: distancia de la pupila izquierda al centro de la raíz nasal (NP izda.)

4.1.2.4 d) Altura pupilar: altura a la que se sitúan las pupilas en la montura elegida

4.1.3 La suma de las naso pupilares será igual a la (D.I).

4.1.4 Una vez centrados los lentes, se colocarán en la montura, se corregirá el ángulo pantoscópico y los planos de los lentes, el mensaje, se comprobará con un tensiómetro que no hay tensiones en el cristal (podría lascarse), se aplicará un fijador a los tornillos, si procede, y se verificará el resto de los tornillos.

4.1.5 Se comprobará la Potencia de las lentes montadas con el Frontofocómetro para verificar que se corresponde con lo solicitado en la ficha.

4.2 En el momento de entregar la gafa, el ajuste anatómico de la montura será la última prueba y se verificará el ajuste último del puente, por si se hubiera desajustado durante el montaje, la longitud de las varillas, el ángulo pantoscópico y los planos de los cristales (a fin de evitar que la gafa quede descentrada)

En el caso de ser un montaje EXTERNO, se procederá a enviar la montura junto con la prescripción optométrica del paciente.

Una vez que le sea devuelto el encargo, la persona de Taller que lo recepciona realizará los controles descritos en los apartados 4.1.5, 4.2.

| ###### Elaboración de los PNTS | #### CÓDIGO : PN/PC/010/01 |
| --- | --- |
|  | #### Página 4 de 4 |

5. REGISTRO

- FICHA DEL PACIENTE

- SOBRE DE ENCARGO